<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage"><pkg:part pkg:name="/_rels/.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="word/document.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties" Target="docProps/core.xml"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties" Target="docProps/app.xml"/><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-properties" Target="docProps/custom.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId5" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/fontTable" Target="fontTable.xml"/><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme" Target="theme/theme1.xml"/><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/footer" Target="footer1.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings" Target="settings.xml"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles" Target="styles.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/document.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml"><pkg:xmlData><w:document xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml" xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup" xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml" xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14 w15 wp14"><w:body><w:p><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:ind w:leftChars="0" w:firstLine="420" w:firstLineChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="default"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/></w:rPr><w:t>二、技术规格及具体配置</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="5"/><w:kinsoku w:val="0"/><w:overflowPunct w:val="0"/><w:spacing w:before="145" w:line="369" w:lineRule="auto"/><w:ind w:left="106" w:right="54" w:firstLine="384"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Calibri" w:hAnsi="Calibri"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="Calibri" w:hAnsi="Calibri"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="21"/></w:rPr><w:t>表格中设备名称后部括号内的5位数字为采购人内部标识，仅供采购人内部使用，不具其它意义，特此说明。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="255"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:体外冲击波治疗系统等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>266.000000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(流水号带“■”表示为核心产品)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="9"/><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4"

w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体外冲击波治疗系统(内部流水号31555)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>25.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>便携式近红外脑功能成像系统(内部流水号31556)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>214.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>214.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>脑电图仪(内部流水号31558)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>27.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>27.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p/><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="9"/><w:tblW w:w="8403" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="400"/><w:gridCol w:w="587"/><w:gridCol w:w="7416"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern

w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7416" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>体外冲击波治疗系统(内部流水号31555)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7416" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.供电电源:220VAC，50/60Hz</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.额定功率:≥800VA</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.设备样式：立式机，由主机、立式台车（内含空压机）、冲击手柄组成</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.冲击波产生方式:气压弹道式</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.压缩机:采用原装进口油式压缩机，低震动、超静音，空压机最大输出压力可达5bar以上</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.冲击波输出路数:单路输出，连接一把治疗手柄</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.冲击波频率范围:0.5-21Hz，1Hz以内步进≤0.1Hz，1Hz以上步进≤1Hz</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.冲击波压力范围:1-5Bar，步进0.1Bar</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.冲击波能量密度范围：0.1-0.9mJ/㎟，最大能量密度≥0.9mJ/㎟</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.冲击波穿透深度：最大穿透深度≥35mm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.冲击波次数:具有计数和显示功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.人机交互界面:≥10寸高清中文彩色液晶触摸屏；内建冲击波治疗指引，以肌肉骨骼透视图指引治疗部位，指明治疗区域及扳机点，准确引导治疗施行</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.疼痛阈值自动识别技术:可根据患者实际情况以平稳的能流密度递增形式，将能量逐渐递增至最佳治疗能量（即疼痛阈值），增强患者对冲击波治疗的依从性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.治疗手柄通过标准的振动检测</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.治疗头生物相容性：标配治疗头通过生物相容性检测</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.此产品通过国际冲击波疗法大会（ISMST）认证</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17.产品通过中国医疗器械注册证及欧盟CE认证，符合安规要求和电磁兼容要求</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.冲击波治疗头:</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">D15治疗头：≤15mm治疗头  D35治疗头：≤35mm治疗头 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>便携式近红外脑功能成像系统(内部流水号31556)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7416" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.主机：实时检测脑血红蛋白（氧化HbO、还原HbR、总HbT）浓度变化信息；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.▲探头：≥82有效探测通道，≥24发射探头，≥24接收探头，探测器为高灵敏度雪崩二极管APD；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.▲光源：双波长，提供730nm和850nm波长；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.发射探头光功率：单波长≥40mW，更高亮度、安全的近红外光照明，更有效地克服生物组织的光吸收衰减；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.检测探头动态范围：≥100dB，支撑从儿童、成人、老年人等不同人群，从额叶到有头发的顶叶不同脑区的高质量探测需要；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.自适应增益调整：提供≥120dB的动态范围，一键自适应光源功率-探测增益调整，解决额叶、顶叶、枕叶等不同脑区信号强度差异大的挑战，在不同脑区均有优异的信号质量表现；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.光强信号稳定性：单波长光强信号30s内波动量小于光强信号均值的0.5%；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8. 脑血氧饱和度SpO2检测：主机可软硬件配置支撑八个独立通道的脑血氧饱和度SpO2检测，并可支撑脑血氧饱和度SpO2成像功能；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.无线、便携：主机重量≤2.5kg，与电脑无线连接、工作距离≥20米；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.生物安全相容性：探头和头帽与人体头部直接接触；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.支持与脑电EEG联用，实现多模态脑功能信号检测；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.支持与tDCS、TMS同位联用，可提供与TMS同位置、同时工作专用薄光纤探头；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.提供三维空间定位系统（含软件），方便准确扫描头部位置坐标信息；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.▲具备一站式数据分析功能，提供伪迹识别与校正、一般线性模型-GLM脑激活计算、脑网络连接计算、三维显示等功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.自定义任务课题设计，支持自定义刺激素材，包括视频、音频、图片、文字，定义时间长度和播放时序，支持自定义时间长度和播放时序；相对外置第三方软件，同步性更高、操作更无缝/方便；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.与整机同品牌科学研究分析软件，数据预处理：支持频带滤波（低通、高通、带通）功能，去除无关的生理频段及低频漂移；识别低信噪比通道，支持手动或自动删除通道；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17.与整机同品牌科学研究分析软件，3D定位数据分析：导入探头的3D空间定位数据，配准到标准头模，数据展示更直观；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.与整机同品牌科学研究分析软件，支持一般线性模型GLM分析；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19.与整机同品牌科学研究分析软件，支持脑网络连接计算；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20.个体（Level 1）、群组(Level 2)数据统计：提供脑网络分析功能，支持自定义ROI及图谱排布编辑，支持ROI的连接参数计算；脑网络连接系数计算可选Pearson或Cross规则，矩阵类型可定义为ZMap或RMap，并支持阈值化计算；支持脑网络连接系数的个体和群组的统计分析，统计校验支持t检验或单因素方差分析；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">21.厂商近红外脑功能成像产品的学术认可度：厂商的近红外脑功能成像产品已支撑国内外研究机构发表SCI论文五十篇以上，提供论文首页与相应设备标注页作为证明材料； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>脑电图仪(内部流水号31558)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7416" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.高性能主机系统，WINDOWS中文操作系统主机主频酷睿双核≥3.0G赫兹, 内存≥4G ,硬盘≥1T,标准网口，液晶显示器。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.放大器需数字化、轻便设计，超强抗干扰能力、USU接口脑电放大器 、USB5伏供电。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3. 32通道脑电、同步采集心电、鼻气流呼吸、表层肌电，放大器面板≥40个输入孔。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.功率谱：幅度差不超过±10%;频率差不超过±5%;</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.幅频特性：误差 +5% ～ -15%。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.共模抑制比：≥110dB</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.耐极化电压：灵敏度变化不超过±5%</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.噪声电平：≤2.5uV峰峰值</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.高频滤波控制：15，30，45，60，120Hz</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.计算机与放大器采用USB方式传输数据，USB供电传输集一体保证数据的完整性，拒绝放大器使用干电池或单独电源供电方便链接笔记本电脑组成便携脑电、高性能电路设计根本解决工频干扰。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.阻抗检测功能、软件界面和放大器均提示阻抗大小。、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.可以实现常规脑电图、视频脑电图、24小时动态脑电、病房长程脑波监护。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.脑电波选段、取消一个选段、取消所有选段、分析报告、频域地形图分析、频域数值分析、异常波检测、脑地形图功能、脑功能检测、直方图功能、时域地形图、频域数值分析（数值可保持Excel格式、及FFT数值、能量值、通道内各频段百分比）。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.长程监护可连续记录24小时以上的脑电及高清视频信号采集。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.病例可备份到U盘和光盘及移动硬盘在任意不安装脑电软件PC电脑浏览分析病例。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均幅度、波形个数、电位差。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17.提供开发程序包供二次科研用，波型数据格式支持EDF数据格式。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz

w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.动态盒阻抗检测功能、记录盒屏幕提示每通道的阻抗大小便于操作者随时了解电极接触状态</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19.动态记录盒用2节5号（AA型）电池即可保证超过48小时的记录时间。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20.动态记录盒≤93mm×63mm×25mm体积小，便于成人儿童佩戴。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21.动态盒大容量SD卡（≥16G），无压缩记录超过48小时的完整EEG数据。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">22.记录盒大屏幕≥128mm×64mm液晶显示器，中/英菜单，实时显示采集到的脑波信号，避免不能行动的患者到动态脑电操作间佩戴。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:经颅磁刺激等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>611.000000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(流水号带“■”表示为核心产品)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="9"/><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>经颅磁刺激(内部流水号31993)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>50.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>50.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto"

w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高精度三维力台(内部流水号31994)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>22.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>22.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>红外运动捕捉系统（摄像头）(内部流水号31995)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>56.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>56.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>无线表面肌电测试系统(内部流水号31997)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>19.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>19.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3D多功能颈椎模拟评测评价训练系统(内部流水号33090)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>186.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>186.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生活动作模拟评测评价训练系统(内部流水号33091)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>148.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>148.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多功能离心测试训练系统(内部流水号33092)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>72.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>72.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>便携式彩色超声诊断系统(内部流水号33093)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>58.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>58.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p/><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="9"/><w:tblW w:w="7994" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="400"/><w:gridCol w:w="587"/><w:gridCol w:w="7007"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>经颅磁刺激(内部流水号31993)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.整机通过中国YY/T0994-2015磁刺激设备行业标准。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.整机通过电磁兼容性EMC测试。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.冷却系统：风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.标配圆形和8字形2个以上刺激线圈，两个刺激线圈可在30秒内快速切换。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.标配运动诱发电位监测模块：无线连接，双通道，均可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.最大磁感应强度：≥6T，允差 ±20%。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.▲输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长≤0.01Hz, 1Hz以上步长≤1Hz。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.脉冲上升时间：≥50μs ±10μs；脉冲持续时间：≥340μs ±20μs</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.磁感应强度最大变化率范围：≥40kT/s～80kT/s。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.通道数：≥2通道</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.测量范围：1～1000Hz</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.最小分辨率： ≥2K</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.频率范围：20Hz～500Hz。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17. ▲内置治疗方案库，方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">19.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>高精度三维力台(内部流水号31994)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.测力板≥1块，单块感应面积≥60X40cm ,最小高度≥5.7cm。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.量程≥8KN，四级软件控制至少包含：400N，2000N，4000N，8000N。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.灵敏度：≤50mV/N</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.工作温度范围：≥0℃-60℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.三维测力台软件包含：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.1.输入数据：至少包含TDF、ASCII、C3D 格式。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.2.输出数据：至少包含XML、HTML、ASCII、Matlab、AVI、BMP 格式。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.3.自动标签及事件决定：对于步态分析可主动定义步态周期，至少包含heel-strike、mid-stance 及foot-off模式。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.4.可建立全身，上肢，下肢，四肢之模型，可将模型储存日后套用不需再设定。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.5.让使用者能够定义计算的标准压力中心、反作用力、关节角度、关节力矩、关节能量、所有定义模型区块之重心、区块重心位置、区域末梢关节位置、区域内侧关节位置区域速度、目标路径、对于步态数据可计步速度、步伐、步态时间、步伐长度、步伐时间。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.6.可利用力台根据人体计测，反推关节受力，力矩及能量。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5.7.可自行建立报告模板，便于后期报告处理。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>红外运动捕捉系统（摄像头）(内部流水号31995)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.传感器类型：数量≥2台 CCD 红外线摄像机，最多可支持≥256个摄像机。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.采集取样频率≥480Hz，全解析度采集取样频率≥160Hz。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.精确度：36m³范围内精确度≤0.1mm。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.像素1936×1216以上。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.强度红外光波长≤850nm（±30nm）。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.红外线摄相机电源提供方式：由计算机工作主机提供。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.以太网网络传输速度≥1G比特。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.传输使用接口：千兆比特以太网以上。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.反光标记侦测尺寸≤20mm。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.可由软件控制至少256阶层的灰阶度限制。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.可于任何光线下进行拍摄 (室内室外皆可)。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.可以预览红外光摄影机所拍摄的全画面照片。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13.摄像机输出模式：中心圆点坐标；灰阶数据；边缘数据；原始数据多种。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>无线表面肌电测试系统(内部流水号31997)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.表面电极≤13克，具有几何形状可变功能，身体无任何连线，信息直接传送到接收器。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.数据传输：采用无线传输技术，无线网络基于IEEE 802.15.4以上标准。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.电池：可充电功能，连续使用≥6小时，休眠模式时间≥1年。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.▲数据储存：电极内有安全数据记忆卡，再传输信号断开情况下，可以把采集存储在卡里然后后导入电脑。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.实时传输距离≥30米。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.电极

LED 状态：采集/待机/低电压显示。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.噪音（灵敏度）≤0.6uV rms。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.▲共模抑制比≥110db。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.采集频道：≥2通道，可升级20以上通道。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.采集频率：每频道≥1KHz。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.分辨率：≥16位</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.USB信号接受器：接受无线电极信号。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.无线肌电分析系统软件：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.1.可以采集肌电信号，拥有肌电粘贴位置解剖图，可以信号快速预览和分析。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.2.可以在实时采集过程中标记动作时刻点，方便后期数据处理。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲13.3.可以不退出保存，连续进行多次采集后再一起保存数据。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.4.拥有专业软件可进行实时神经反馈训练。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.5.软件可以实时显示肌电信号，可调快慢，可缩放，实时信号质量检测。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.6.软件可图形化模版方便数据分析，个性化设计采集模板，呈现报告表。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.7.数据库方便管理，精心呈现数据报表。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.8.模版以图形化拖曳操作，功能包含-滤波(Butterworth, Cebysev,Hamming,triangular and rectangular 窗格), 多种平滑，频谱分析(傅立叶变换), 接触周期,延迟, 设定阀值, 固定或移动窗格, 积分, 方均根, 内插, 疲劳分析- 线性或角度的参数滤波，可判定优化区间, 原始数据不会遗失,原始数据可以 tdf，Excel 导出。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.9.多媒体报表形式可以用 PDF/HTML 型式呈现，允许依照需求自定义报表型式，以图形化接口拖曳图表，照片，视频。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.10.拥有病人数据库管理和统计功能，可以 PDF 导出统计分析结果。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.11.拥有肌电信号自动命名肌肉名功能。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13.12.已预设肌肉治疗前与治疗后对比模板并且包括人体左侧肌肉与右侧肌肉对比模板。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3D多功能颈椎模拟评测评价训练系统(内部流水号33090)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.颈部康复评估与训练：测试颈椎的功能，评价治疗效果、提供颈部参考数据，确定康复目标、增强薄弱部位的肌肉力量、提供综合评估和康复进展报告。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.▲冠状头部固定支架，保证颈部的三维自由活动，颈部前屈、后伸、侧屈活动范围≥90度，左右旋转活动范围各≥180度。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.可以任意锁定某一个方向，或两个方向的活动，也可以完全固定颈部的活动。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.电脑语音指导测试和训练。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.▲颈部肌肉等长力量和活动范围的多角度三维测试，至少包括25度、45度和90度等多方向的测试和训练。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.对颈部的力量和活动范围的测试结果自动评价，并生成评价报告。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.可以实现颈部等张肌肉力量的三维康复训练。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.提供多种颈部测试和训练方案。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.系统提供多种测试和训练报告，提供做角度颈部肌肉力量测试雷达图。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.自动生成训练计划，也可以手动进行修改。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.等张力量训练时，阻力可以按≤0.1公斤递增，最大阻力≥10公斤，保证训练的精确性和安全性。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.数据采集卡采集信号，并通过无线射频发送到电脑工作站，中央控制单元对数据进行自动化处理。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.在训练中，可以任意限定活动范围和方向，保证安全性。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.自动记录训练过程和结果。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.头部固定支架可以半环状开闭，方便患者进出该设备。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.▲座椅可前后、上下无级调节，上下调节范围≥130-170cm，适合患者身高为≥150-200cm，最大承重≥190公斤。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17.座椅上手臂支架的高度和宽度可进行调整，适合不同的患者。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.配有校准重量块，保证测试的精度。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19.主机规格(LxWxH)≥119 x 79 x 196 cm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20.电脑桌规格(LxWxH)≥76 x 51 x 150 cm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21.重量≥502公斤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">22.电压：220V </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>生活动作模拟评测评价训练系统(内部流水号33091)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.规格：高≥210.8cm 宽≥91.4cm 长≥106.7cm。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.头部旋转：+90度至-45度（从水平方向）。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.最大电阻≥800英寸磅（90牛米） 最小电阻≤1英寸磅（1/10牛米）。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.最大高度≥167.6cm（66英寸） 最小高度≥33cm（13英寸）。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.模拟器至少配置19个配件，可以连接到阻力装置上，患者可通过这些配件执行至少80种不同工作模式和ADL任务。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.该软件应为患者/治疗师的交互式软件，并应检测和显示患者的表现。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.该软件配置一个快速设置的屏幕的显示组件，提供距离和时间显示，在不同的运动方向上设置不同的阻力，并有实时的力调整。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.▲该软件提供患者信息保存到数据库中的能力，保存患者特定的和一般的治疗方案，提供测试可最大力量、功率输出、耐力、动态提升、推拉的评估方案。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.该软件可以自动生成报告，并可选择包括用户选择的测试结果和日期。报告为可编辑的形式。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.▲该软件可以保存所有的测试和处理图，并自动计算结果，包括：平均值、百分比差异、变异系数、功率、功和百分比变化。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.控制模块系统必须包括CPU、彩色打印机、CD-RW驱动器和触摸显示屏。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">12.模拟器可以同时提供单向和双向电阻。力/阻力单位以英寸磅或牛米为单位。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>多功能离心测试训练系统(内部流水号33092)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.提供下肢离心运动过程的康复训练。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.电磁阻力为两侧脚踏板提供最佳阻力，模拟行走下山进行双腿交替的离心蹬踏力量训练，既患者需要通过蹬踏用力实现抗阻条件下的离心运动。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.根据病人的下肢活动范围，可个性化调节踏板运动范围。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.可分别测试两侧蹬踏的力量和做功，设备自动设定安全合适的离心力量训练计划。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.设备自带彩色显示屏，患者可在彩色的视觉生物反馈指导下进行离心力量训练，显示器可显示内容包括，但不限于做功、功率、左右侧力量达到目标百分比、次数、速度数据。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.含有患者管理功能，病人档案和数据库可以存储病人的训练计划和过程，显示每次训练报告和阶段报告。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.可通过位于遥控器和设备显示屏后方的紧急停止按钮，充分保障使用者的安全。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.含有自我安全保护软件设置，既当患者力量连续超出最大训练目标力量时，系统会自动停止，以保证患者的安全。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.含有自动安全训练监控，既患者在使用过程中若有任何不适，可随时将脚抬离踏板，系统会自动停止，以保证患者的安全。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.最大阻力：≥350kg</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.蹬踏频率：≥12-48次/分钟；踏板运动角速度：≥6-40度/秒。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.座椅前后位置可以调节；座椅宽度≥75厘米。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.座椅和脚踏板之间为无障碍设计，跨越高度≤15厘米，便于病人上下设备。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.显示器尺寸：≥22寸，彩色触摸屏。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.设备规格≥240x60x150厘米（长x宽x高）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.设备重量≤325公斤</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">17.设备电压：100-250伏 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>便携式彩色超声诊断系统(内部流水号33093)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7007" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.一体化病案管理单元，包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通电脑直接观察图像。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.支持超声图像静态、动态存储。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.体位标记：≥100种，可以自定义编辑注释菜单。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.支持电影回放重现，至少支持B、M、CDFI、PD、PW图像的电影回放。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.支持四幅图像同屏回放。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.图像缩略图显示在屏幕一侧，并可删除、浏览、拷贝等。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.支持USB接口的热敏打印机连接。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.电量提示、存储容量提示、网络状态提示体位标记：≥100种。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.内置电池支持连续工作≥2.5小时。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.冷启动时间（从开机到进入检查状态）：≤20秒 。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.全数字化超宽频带波束形成器。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.数字化高分辨率二维灰阶成像单元。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.彩色多普勒显示及分析单元。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.脉冲多普勒显示及分析单元。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.连续多普勒显示及分析单元。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17.组织多普勒显示及分析单元。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.能量多普勒显示及分析单元。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">19.方向性彩色能量多普勒显示及分析单元。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:snapToGrid w:val="0"/><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr><w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/><w:bookmarkEnd w:id="0"/></w:p><w:sectPr><w:footerReference r:id="rId3" w:type="default"/><w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/><w:pgMar w:top="1440" w:right="1800" w:bottom="1440" w:left="1800" w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/><w:cols w:space="425" w:num="1"/><w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/></w:sectPr></w:body></w:document></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml"><pkg:xmlData><Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes"><Template>Normal.dotm</Template><Pages>11</Pages><Words>9182</Words><Characters>10671</Characters><Lines>8</Lines><Paragraphs>2</Paragraphs><TotalTime>0</TotalTime><ScaleCrop>false</ScaleCrop><LinksUpToDate>false</LinksUpToDate><CharactersWithSpaces>10774</CharactersWithSpaces><Application>WPS Office_11.1.0.12763_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA</Application><DocSecurity>0</DocSecurity></Properties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml"><pkg:xmlData><cp:coreProperties xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-06-11T08:57:00Z</dcterms:created><dc:creator>PC</dc:creator><cp:lastModifiedBy>刘静</cp:lastModifiedBy><dcterms:modified

xsi:type="dcterms:W3CDTF">2022-11-11T15:46:54Z</dcterms:modified><cp:revision>6</cp:revision></cp:coreProperties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-properties+xml"><pkg:xmlData><Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes"><property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2" name="KSOProductBuildVer"><vt:lpwstr>2052-11.1.0.12763</vt:lpwstr></property><property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3" name="ICV"><vt:lpwstr>84B4BB45E8D946DC9FCCD90FC542DA70</vt:lpwstr></property></Properties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml"><pkg:xmlData><w:fonts xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" mc:Ignorable="w14"><w:font w:name="Times New Roman"><w:panose1 w:val="02020603050405020304"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="roman"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="宋体"><w:panose1 w:val="02010600030101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="00000003" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006" w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Wingdings"><w:panose1 w:val="05000000000000000000"/><w:charset w:val="02"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Arial"><w:panose1 w:val="020B0604020202020204"/><w:charset w:val="01"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="E0002AFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/></w:font><w:font w:name="黑体"><w:panose1 w:val="02010609060101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Courier New"><w:panose1 w:val="02070309020205020404"/><w:charset w:val="01"/><w:family w:val="modern"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="E0002AFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/></w:font><w:font w:name="Symbol"><w:panose1 w:val="05050102010706020507"/><w:charset w:val="02"/><w:family w:val="roman"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Calibri"><w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="E00002FF" w:usb1="4000ACFF" w:usb2="00000001" w:usb3="00000000" w:csb0="2000019F" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Verdana"><w:panose1 w:val="020B0604030504040204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="A10006FF" w:usb1="4000205B" w:usb2="00000010" w:usb3="00000000" w:csb0="2000019F" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="等线"><w:altName w:val="Arial Unicode MS"/><w:panose1 w:val="02010600030101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000" w:csb0="0004000F" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Arial Unicode MS"><w:panose1 w:val="020B0604020202020204"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="FFFFFFFF" w:usb1="E9FFFFFF" w:usb2="0000003F" w:usb3="00000000" w:csb0="603F01FF" w:csb1="FFFF0000"/></w:font><w:font w:name="Gulim"><w:panose1 w:val="020B0600000101010101"/><w:charset w:val="81"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="B00002AF" w:usb1="69D77CFB" w:usb2="00000030" w:usb3="00000000" w:csb0="4008009F" w:csb1="DFD70000"/></w:font></w:fonts></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/footer1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.footer+xml"><pkg:xmlData><w:ftr xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml" xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup" xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml" xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14 w15 wp14"><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="7"/><w:pBdr><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/></w:pBdr><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="7"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>南方医科大学南方医科大学康复医学院教学设备提升更新改造专项用户需求            第</w:t></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="begin"/></w:r><w:r><w:instrText xml:space="preserve"> PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT </w:instrText></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="separate"/></w:r><w:r><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="end"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>页共</w:t></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="begin"/></w:r><w:r><w:instrText xml:space="preserve"> NUMPAGES   \* MERGEFORMAT </w:instrText></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="separate"/></w:r><w:r><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="end"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>页</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="7"/></w:pPr></w:p></w:ftr></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/settings.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.settings+xml"><pkg:xmlData><w:settings xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14"><w:zoom w:percent="98"/><w:embedSystemFonts/><w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/><w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/><w:documentProtection w:enforcement="0"/><w:defaultTabStop w:val="420"/><w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/><w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/><w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="2"/><w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/><w:noPunctuationKerning w:val="1"/><w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/><w:compat><w:spaceForUL/><w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/><w:doNotLeaveBackslashAlone/><w:doNotExpandShiftReturn/><w:adjustLineHeightInTable/><w:useFELayout/><w:compatSetting w:name="compatibilityMode" w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="12"/></w:compat><w:docVars><w:docVar w:name="commondata" w:val="eyJoZGlkIjoiZTM1NTE5NzZkZDNlMWExM2I4YTg3MGYyMWJhYjY4NmIifQ=="/></w:docVars><w:rsids><w:rsidRoot w:val="31D160C5"/><w:rsid w:val="000325D7"/><w:rsid w:val="000452E9"/><w:rsid w:val="000617BC"/><w:rsid w:val="00090668"/><w:rsid w:val="000A4732"/><w:rsid w:val="00102B2D"/><w:rsid w:val="0017420D"/><w:rsid w:val="001D5E7A"/><w:rsid w:val="0026549D"/><w:rsid w:val="002A2405"/><w:rsid w:val="003E2F36"/><w:rsid w:val="00447DE5"/><w:rsid w:val="00457CB4"/><w:rsid w:val="004869A8"/><w:rsid w:val="004F025A"/><w:rsid w:val="005218AB"/><w:rsid w:val="005E2F70"/><w:rsid w:val="00602F71"/><w:rsid w:val="0067796F"/><w:rsid w:val="00694917"/><w:rsid w:val="006D4B1F"/><w:rsid w:val="007515AE"/><w:rsid w:val="007A008A"/><w:rsid w:val="007C655D"/><w:rsid w:val="00804C3C"/><w:rsid w:val="00861CC9"/><w:rsid w:val="008D2CB4"/><w:rsid w:val="00902B9F"/><w:rsid w:val="00907570"/><w:rsid w:val="0093618E"/><w:rsid w:val="009B550A"/><w:rsid w:val="009F29BF"/><w:rsid w:val="00A26DB6"/><w:rsid w:val="00A66E3D"/><w:rsid w:val="00B21625"/><w:rsid w:val="00B76A62"/><w:rsid w:val="00C22905"/><w:rsid w:val="00C860A6"/><w:rsid w:val="00CB4045"/><w:rsid w:val="00CD6ECA"/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:rsid w:val="00EA7E0A"/><w:rsid w:val="00EF5EAC"/><w:rsid w:val="00F570D3"/><w:rsid w:val="00F663E6"/><w:rsid w:val="00FD324C"/><w:rsid w:val="01893E0C"/><w:rsid w:val="02645EDB"/><w:rsid w:val="02AB2A53"/><w:rsid w:val="050054CE"/><w:rsid

w:val="053E049D"/><w:rsid w:val="06BA308D"/><w:rsid w:val="06E15368"/><w:rsid w:val="07591FC8"/><w:rsid w:val="0A465EE9"/><w:rsid w:val="0A933252"/><w:rsid w:val="0BCB27A6"/><w:rsid w:val="0C7658CA"/><w:rsid w:val="0D113093"/><w:rsid w:val="0DBB7F10"/><w:rsid w:val="0F8079F5"/><w:rsid w:val="11700165"/><w:rsid w:val="123A27B4"/><w:rsid w:val="16A93DAE"/><w:rsid w:val="191E4DE7"/><w:rsid w:val="19CB3F7F"/><w:rsid w:val="1AB233CD"/><w:rsid w:val="1BDB0103"/><w:rsid w:val="1CC37652"/><w:rsid w:val="1D5E3A3C"/><w:rsid w:val="1E387924"/><w:rsid w:val="1EA37309"/><w:rsid w:val="1FC83F76"/><w:rsid w:val="1FF14BFE"/><w:rsid w:val="21AE22C7"/><w:rsid w:val="21C77963"/><w:rsid w:val="244F13F4"/><w:rsid w:val="24B4356E"/><w:rsid w:val="251A4571"/><w:rsid w:val="25DE53DF"/><w:rsid w:val="28026BE9"/><w:rsid w:val="29785E86"/><w:rsid w:val="29E96D83"/><w:rsid w:val="2A503C30"/><w:rsid w:val="2A563933"/><w:rsid w:val="2D0E4B86"/><w:rsid w:val="2DAE1255"/><w:rsid w:val="2FDC79BB"/><w:rsid w:val="30C1553A"/><w:rsid w:val="312468F3"/><w:rsid w:val="31D160C5"/><w:rsid w:val="3212567B"/><w:rsid w:val="33090930"/><w:rsid w:val="334B0F6A"/><w:rsid w:val="34DB0009"/><w:rsid w:val="35523260"/><w:rsid w:val="36EB6304"/><w:rsid w:val="3A54314F"/><w:rsid w:val="3B2440F7"/><w:rsid w:val="3CEE21BA"/><w:rsid w:val="3D2C1269"/><w:rsid w:val="3D3C55A4"/><w:rsid w:val="3D8D0B9C"/><w:rsid w:val="3DC302C5"/><w:rsid w:val="3EC315A2"/><w:rsid w:val="3ED154CC"/><w:rsid w:val="40D36F9A"/><w:rsid w:val="430B04BA"/><w:rsid w:val="450F2102"/><w:rsid w:val="451C51D3"/><w:rsid w:val="47D10B05"/><w:rsid w:val="47ED64B3"/><w:rsid w:val="490A37EF"/><w:rsid w:val="49CF13D4"/><w:rsid w:val="4C3C1EF9"/><w:rsid w:val="4DF33D78"/><w:rsid w:val="4E537321"/><w:rsid w:val="4EDE5A17"/><w:rsid w:val="50FE070C"/><w:rsid w:val="52F05B79"/><w:rsid w:val="54D17313"/><w:rsid w:val="58093C89"/><w:rsid w:val="59E824DB"/><w:rsid w:val="5EDA2CCE"/><w:rsid w:val="617B315E"/><w:rsid w:val="61ED3AF6"/><w:rsid w:val="627E208F"/><w:rsid w:val="633D1DE1"/><w:rsid w:val="64A84634"/><w:rsid w:val="661D059C"/><w:rsid w:val="661F287C"/><w:rsid w:val="6694734B"/><w:rsid w:val="68B34D60"/><w:rsid w:val="693B20E3"/><w:rsid w:val="69BB3B78"/><w:rsid w:val="6A081F99"/><w:rsid w:val="6A6A2075"/><w:rsid w:val="6B413BF7"/><w:rsid w:val="6B932117"/><w:rsid w:val="6C24040B"/><w:rsid w:val="6E714F69"/><w:rsid w:val="729650DA"/><w:rsid w:val="73C13645"/><w:rsid w:val="772D1DCF"/><w:rsid w:val="788672A6"/><w:rsid w:val="7A8E3810"/><w:rsid w:val="7B233E8C"/><w:rsid w:val="7E551467"/><w:rsid w:val="7FA70CFF"/></w:rsids><m:mathPr><m:mathFont m:val="Cambria Math"/><m:brkBin m:val="before"/><m:brkBinSub m:val="--"/><m:smallFrac m:val="0"/><m:dispDef/><m:lMargin m:val="0"/><m:rMargin m:val="0"/><m:defJc m:val="centerGroup"/><m:wrapIndent m:val="1440"/><m:intLim m:val="subSup"/><m:naryLim m:val="undOvr"/></m:mathPr><w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/><w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2" w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4" w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink" w:followedHyperlink="followedHyperlink"/><w:doNotIncludeSubdocsInStats/></w:settings></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/styles.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml"><pkg:xmlData><w:styles xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14"><w:docDefaults><w:rPrDefault><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/></w:rPr></w:rPrDefault><w:pPrDefault/></w:docDefaults><w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1" w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0"><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Normal"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="9" w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="9" w:semiHidden="0" w:name="heading 2"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 7"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 8"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 9"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 7"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 8"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 9"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Normal Indent"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="footnote text"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="annotation text"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="header"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="footer"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index heading"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="table of figures"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="envelope address"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="envelope return"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="footnote reference"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="annotation reference"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="line number"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="page number"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="endnote reference"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="endnote text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="table of authorities"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="macro"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toa heading"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0"

w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number 5"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Title"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Closing"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Signature"/><w:lsdException w:uiPriority="1" w:name="Default Paragraph Font"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Body Text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text Indent"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Message Header"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Salutation"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Date"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text First Indent"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text First Indent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Note Heading"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text Indent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text Indent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Block Text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Hyperlink"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="FollowedHyperlink"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Strong"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Document Map"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Plain Text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="E-mail Signature"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Normal (Web)"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Acronym"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Address"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Cite"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Code"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Definition"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Keyboard"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Preformatted"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Sample"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Typewriter"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Variable"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="99" w:name="Normal Table"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="annotation subject"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Simple 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Simple 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Simple 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Classic 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Classic 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Classic 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Classic 4"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Colorful 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Colorful 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Colorful 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 4"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 5"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 4"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 5"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 6"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 7"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 8"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 4"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 5"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 6"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 7"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 8"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table 3D effects 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table 3D effects 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table 3D effects 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Contemporary"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Elegant"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Professional"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Subtle 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Subtle 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Web 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Web 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Web 3"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Balloon Text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Table Grid"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Theme"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light

Grid Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 6"/></w:latentStyles><w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1"><w:name w:val="Normal"/><w:next w:val="2"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:pPr><w:widowControl w:val="0"/><w:jc w:val="both"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="21"/><w:szCs w:val="24"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidi="ar-SA"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="2"><w:name w:val="heading 1"/><w:basedOn w:val="1"/><w:next w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="9"/><w:pPr><w:keepNext/><w:keepLines/><w:spacing w:line="576" w:lineRule="auto"/><w:outlineLvl w:val="0"/></w:pPr><w:rPr><w:b/><w:kern w:val="44"/><w:sz w:val="44"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="3"><w:name w:val="heading 2"/><w:basedOn w:val="1"/><w:next w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="9"/><w:pPr><w:keepNext/><w:keepLines/><w:spacing w:line="413" w:lineRule="auto"/><w:outlineLvl w:val="1"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:eastAsia="黑体"/><w:b/><w:sz w:val="32"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="10"><w:name w:val="Default Paragraph Font"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/><w:uiPriority w:val="1"/></w:style><w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="9"><w:name w:val="Normal Table"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="99"/><w:tblPr><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="4"><w:name w:val="annotation text"/><w:basedOn w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:pPr><w:jc w:val="left"/></w:pPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="5"><w:name w:val="Body Text"/><w:basedOn w:val="1"/><w:unhideWhenUsed/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="99"/><w:pPr><w:autoSpaceDE w:val="0"/><w:autoSpaceDN w:val="0"/><w:adjustRightInd w:val="0"/><w:spacing w:before="135"/><w:ind w:left="490"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="6"><w:name w:val="Balloon Text"/><w:basedOn w:val="1"/><w:link w:val="14"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="7"><w:name w:val="footer"/><w:basedOn w:val="1"/><w:link w:val="15"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="99"/><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="center" w:pos="4153"/><w:tab w:val="right" w:pos="8306"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szCs

w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="8"><w:name w:val="header"/><w:basedOn w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:pPr><w:pBdr><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/></w:pBdr><w:tabs><w:tab w:val="center" w:pos="4153"/><w:tab w:val="right" w:pos="8306"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:rPr><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:styleId="11"><w:name w:val="page number"/><w:basedOn w:val="10"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/></w:style><w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="12"><w:name w:val="Char"/><w:basedOn w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:pPr><w:widowControl/><w:spacing w:line="400" w:lineRule="exact"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Verdana" w:hAnsi="Verdana"/><w:kern w:val="0"/><w:szCs w:val="20"/><w:lang w:eastAsia="en-US"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="13"><w:name w:val="列出段落1"/><w:basedOn w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="34"/><w:pPr><w:ind w:firstLine="420" w:firstLineChars="200"/></w:pPr></w:style><w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="14"><w:name w:val="批注框文本 Char"/><w:basedOn w:val="10"/><w:link w:val="6"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="15"><w:name w:val="页脚 Char"/><w:basedOn w:val="10"/><w:link w:val="7"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="99"/><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style></w:styles></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml"><pkg:xmlData><a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" name="Office 主题"><a:themeElements><a:clrScheme name="Office"><a:dk1><a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/></a:dk1><a:lt1><a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/></a:lt1><a:dk2><a:srgbClr val="44546A"/></a:dk2><a:lt2><a:srgbClr val="E7E6E6"/></a:lt2><a:accent1><a:srgbClr val="5B9BD5"/></a:accent1><a:accent2><a:srgbClr val="ED7D31"/></a:accent2><a:accent3><a:srgbClr val="A5A5A5"/></a:accent3><a:accent4><a:srgbClr val="FFC000"/></a:accent4><a:accent5><a:srgbClr val="4472C4"/></a:accent5><a:accent6><a:srgbClr val="70AD47"/></a:accent6><a:hlink><a:srgbClr val="0563C1"/></a:hlink><a:folHlink><a:srgbClr val="954F72"/></a:folHlink></a:clrScheme><a:fontScheme name="Office"><a:majorFont><a:latin typeface="Calibri Light"/><a:ea typeface=""/><a:cs typeface=""/><a:font script="Jpan" typeface="ＭＳ ゴシック"/><a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/><a:font script="Hans" typeface="宋体"/><a:font script="Hant" typeface="新細明體"/><a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/><a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/><a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/><a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/><a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/><a:font script="Knda" typeface="Tunga"/><a:font script="Guru" typeface="Raavi"/><a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/><a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/><a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/><a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/><a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/><a:font script="Deva" typeface="Mangal"/><a:font script="Telu" typeface="Gautami"/><a:font script="Taml" typeface="Latha"/><a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/><a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/><a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/><a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/><a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/><a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/><a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/><a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/></a:majorFont><a:minorFont><a:latin typeface="Calibri"/><a:ea typeface=""/><a:cs typeface=""/><a:font script="Jpan" typeface="ＭＳ 明朝"/><a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/><a:font script="Hans" typeface="宋体"/><a:font script="Hant" typeface="新細明體"/><a:font script="Arab" typeface="Arial"/><a:font script="Hebr" typeface="Arial"/><a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/><a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/><a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/><a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/><a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/><a:font script="Knda" typeface="Tunga"/><a:font script="Guru" typeface="Raavi"/><a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/><a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/><a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/><a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/><a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/><a:font script="Deva" typeface="Mangal"/><a:font script="Telu" typeface="Gautami"/><a:font script="Taml" typeface="Latha"/><a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/><a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/><a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/><a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/><a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/><a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/><a:font script="Viet" typeface="Arial"/><a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/><a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/></a:minorFont></a:fontScheme><a:fmtScheme name="Office"><a:fillStyleLst><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="110000"/><a:satMod val="105000"/><a:tint val="67000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="105000"/><a:satMod val="103000"/><a:tint val="73000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="105000"/><a:satMod val="109000"/><a:tint val="81000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:satMod val="103000"/><a:lumMod val="102000"/><a:tint val="94000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:satMod val="110000"/><a:lumMod val="100000"/><a:shade val="100000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="99000"/><a:satMod val="120000"/><a:shade val="78000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill></a:fillStyleLst><a:lnStyleLst><a:ln w="6350" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln><a:ln w="12700" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln><a:ln w="19050" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln></a:lnStyleLst><a:effectStyleLst><a:effectStyle><a:effectLst/></a:effectStyle><a:effectStyle><a:effectLst/></a:effectStyle><a:effectStyle><a:effectLst><a:outerShdw blurRad="57150" dist="19050" dir="5400000" algn="ctr" rotWithShape="0"><a:srgbClr val="000000"><a:alpha val="63000"/></a:srgbClr></a:outerShdw></a:effectLst></a:effectStyle></a:effectStyleLst><a:bgFillStyleLst><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="95000"/><a:satMod val="170000"/></a:schemeClr></a:solidFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="93000"/><a:satMod val="150000"/><a:shade val="98000"/><a:lumMod val="102000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="98000"/><a:satMod val="130000"/><a:shade val="90000"/><a:lumMod val="103000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:shade val="63000"/><a:satMod val="120000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill></a:bgFillStyleLst></a:fmtScheme></a:themeElements><a:objectDefaults/></a:theme></pkg:xmlData></pkg:part></pkg:package>