## 用户需求书

## 填写说明：

## 1.报价人必须对所有采购内容或服务进行整体响应，任何只对部分内容进行响应都被视为无效报价。

## 2.需求书中加注“★”的条款均被视为不可偏离条款，投标人要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，报价都将被视为无效报价。

## 3、不能出现具体型号和品牌。

## ★4、投标人应在投标分项报价表上标明本项目拟提供主要标的的名称、产地、规格型号、数量、单价、服务要求、制造商名称、每个单项的小计、整个投标的总价以及合同项下的货物来源地。

一、项目概况：

1.采购内容： _可变真空原位场发射扫描电镜__

2.采购预算： _550万元_

3.学院联系人及电话： __卫孟 13249153215_

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量 单位 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 保修期（年） | 国产/进口 | 含税/免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可变真空原位场发射扫描电镜 | 1 | 套 | 550 | 550 | 3 | 进口 | 免税 |

4.采购清单：

## 二、商务要求

## 项目从以下选项中选择采用代号__A___作为付款方式。

| 代号 | 付款方式 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 采购人、中标人与外贸代理公司签订三方合同。合同生效后，外贸代理公司开出以采购人为受益人的“见索即付”形式的预付款银行保函，保函金额为合同总金额，保函付款条件为银行收到采购人书面索赔通知即须赔付，保函有效期为合同生效后一年；采购人收到银行保函后十个工作日内按相关规定办理支付手续，采购人将合同货款（人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整，¥****.**）支付给外贸代理公司。外贸代理公司收到货款后向中标人指定的外商开立合同总金额80%的不可撤销信用证（L/C)，L/C条件为发货凭单兑付。 货物安装调试完毕，经采购人、中标人双方对货物进行验收合格并完成交付后，进口货物由外贸代理公司提供海关缴税/免税凭证、报关单、代理进口业务发票的原件（如有）、外商发票的原件、付汇水单的复印件（加盖外贸代理公司的财务章）等结算清单材料作为合同货款的报账凭证与采购人结算。国内货物（含服务费）由中标人凭增值税专用发票与外贸代理公司结算。收到所有报账凭证后，采购人将银行保函原件退回给外贸代理公司，再由外贸代理公司将剩余20%的合同货款付汇至中标人指定的外商公司。 （备注：信用证额度不超过进口货物总金额） | 进口货物（免税） | 预付款 保函付款 |
| B | 货物安装调试完毕，经采购人、中标人双方对货物进行验收合格并完成交付后，中标人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人按其规章制度办理支付手续向中标人支付全部合同货款。 | 国内供货（国产设备、含税进口设备） | 验收合格后付全款 |
| C | 合同生效后，中标人开出以采购人为受益人的“见索即付”形式的预付款银行保函，保函金额为合同总金额，保函付款条件为银行收到采购人书面索赔通知即须赔付，保函有效期为合同生效后一年；采购人收到银行保函后十个工作日内按相关规定办理支付手续，采购人将合同货款（人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整，¥****.**）支付给中标人。 货物安装调试完毕，经采购人、中标人双方对货物进行验收合格并完成交付后，中标人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人将银行保函原件退回给中标人，中标人自行到银行办理相关手续。 | 国内供货（国产设备、含税进口设备） | 预付款 保函付款 |
| D | 合同生效后，采购人按相关规定向中标人支付XX%（人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整，¥****.**）的合同货款作为预付款。 货物安装调试完毕，经采购人、中标人双方对货物进行验收合格并完成交付后，中标人开具全额增值税专用发票给采购人作为报账凭证。收到报账凭证后，采购人按其规章制度办理支付手续向中标人支付剩余XX%（人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整，¥****.**）的合同货款。 （备注：预付比例不超过合同总金额的80%） | 国内供货（国产设备、含税进口设备） | 部分直接预付 （注：须提供预付款审批表） |

## 三、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及性能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可变真空原位场发射扫描电镜 | - 1电子光学系统 - 1.1 电子枪：配置肖特基热场发射灯丝； - ★1.2 分辨率：≤0.5 nm@15 KV（非样品台减速模式）、≤0.7 nm@1 KV（非样品台减速模式）； - ▲1.3 加速电压范围（非着陆电压）： 20V-30KV或者更宽，步进10V，连续可调，无需更换模式； - 1.4 配备电磁/静电式复合物镜系统，电子束采用无交叉光路设计； - 1.5 电子束流：束流范围 3pA～20nA或者更宽； - 1.6 放大倍率：8 倍~200 万倍或者更宽； - ▲1.7 采用由电磁透镜和静电透镜组成的复合物镜系统，镜筒设计可实现对铁磁等磁性材料的近距离（工作距离 2mm 以内）、高分辨观测； - 1.8 物镜光阑数量≥6，通过软件控制光阑切换与对中； - 2样品室及样品台 - ▲2.1 样品室内部尺寸： ≥360 mm（直径）×270 mm（高度）； - ▲2.2 配置五轴全自动马达驱动样品台，样品台水平方向最大移动范围 X 轴≥130 mm，Y 轴≥130 mm，马达台 Z 轴最大移动行程≥50 mm，倾斜范围-4°~+70°，可 360°旋转； - 2.3 能谱仪最佳分析工作距离≤8.5mm； - 2.4 配置可快捷控制马达台五个轴向移动的双摇杆控制器，配置多功能旋钮操作控制面板； - 2.5端口数：≥12 个探测器/附件接口； - 2.6预留 EDS、EBSD 接口,预留其他附件接口。 - 2.7 样品预备交换室，可放置最大样品直径≥60mm。 - 3 探测器 - 3.1 配备独立的镜筒内高分辨正光轴环形二次电子探测器； - ▲3.2 配备独立的镜筒内环形能量选择式背散射电子探测器，带能量过滤栅网，用于过滤能量的栅网电压可调范围0V~1500 V； - 3.3 配备样品室内二次电子探测器； - 3.4 配备样品室内气动伸缩环形 6 分割背散射电子探测器； - ▲3.5 配备高分辨扫描透射探测器，分辨率：≤0.4 nm@30 KV； - 3.6 配置样品室内彩色红外 CCD 相机探测器，可实时监控样品室内样品和设备各部件之间的相互位置关系； - 3.7 配置双通道功能，电子束在同一区域扫描时，可开启任意两个探测器同时、分别成像，可同时开启样品舱内和镜筒的二次电子探测器同时成像，可同时开启背散射电子探测器和二次电子探测器； - 3.8 可以获得独立的二次电子图像、背散射电子图像以及二次电子和背散射电子叠加图像； - 3.9 配置样品电流检测器，集成触碰警报。 - 4 控制和数据处理系统 - 4.1计算机工作站基于WIN 10及以上操作系统的图形用户界面； 4.2 图像显示：≥ 两台24寸液晶显示器； - 4.3 自动调节功能必须包含：亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、漂移矫正、倾斜补偿。 - 5 可变真空模式 - ★5.1 配置可变真空模式二次电子探测器。 - 6 真空系统 - 6.1 配备必要的无油干泵、分子泵、离子泵等，自动抽真空，完全气动阀自动控制； - 6.2电子枪真空度：< 5×10-9mbar； - 6.3样品室真空度：< 5×10-6mbar。 附件技术指标 - 7 能谱仪 - 7.1该设备可与主机配套使用，用于材料的微区成分定性定量分析； - ★7.2探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，单个或两个晶体有效面积总和不小于170mm2，高分子超薄窗设计； - 7.3 元素分析范围：Be4～Cf98。 - 7.4 能量分辨率：Mn Ka于130,000 cps下保证优于127eV； - 7.5 具备零峰修正功能, 可以快速稳定谱峰, 开机后无需重新修正峰位。 - 7.6 具备元素spectrum Live和元素面分布Live实时刷新显示功能：可实时观测样品区域变化或者形态转变时，谱图spectrum和Mapping的动态变化过程； - 7.7含有元素追踪功能：实时记录样品轨迹，并通过元素含量指示，一键返回感兴趣区域。 - 7.8 定性分析：AutoID可自动标识谱峰，可进行谱重构。 - 7.9 定量分析：采用XPP定量修正技术。 - 7.10 配备Trumap真实面分布，Autolock漂移矫正，LAM大面积拼图功能，定量线扫、定量面分布等软件高配功能，并包含5个离线处理dongle。 - 8 原位电化学模块 - 8.1 原位样品台采用高强度钛合金材质，轻质无磁性，可在电镜内的安全使用； - 8.2 原位芯片采用独创MEMS加工工艺，SEM视窗: 标配20nm 氮化硅薄膜 - 8.3旋转角:±180°，使用中平台仍可自由旋转，便于样品感兴趣区域观察； - ▲8.4 芯片封装采用键合内封以及高分子无影胶外封双保险形式，操作安全便利且对扫描电镜舱室无污染； - 8.5电流范围为pA-A级，可适配各类电化学工作站，最低检测电流1pA； - 8.6电压范围为±10V，可适配各类电化学工作站，样品台支持最高10V电压加载。 - 9喷金仪 - 9.1真空泵：干式螺杆真空泵； - 9.2 抽速：≥8m3/h(130L/min)； - 9.3极限真空：＜1 Pa； - 9.4工作气压：4-10 Pa，可恒压控制； - 9.5抽真空时间：＜2min； - 9.6真空计：皮拉尼真空计； - 9.7腔体：~Ø 135 *120 mm； - 9.8 数显样品台：Ø75mm可偏转数显行星样品台，旋转转速：10-60RPM可调，偏转角度：0- 40度可调，靶基距45-60mm可调； - 9.9溅射靶材：靶材尺寸 Ø 30 * 0.5mm/2只，可实现单靶溅射、双靶共溅射、双靶交替； - 9.10溅射电源：恒功率磁控DC溅射电源 Max. 20W ，Max. 100 mA，0-800 V DC； - 9.11操作方式：触摸屏控制，控制系统提供互锁保护功能。 - 10 其他配置 - 10.1 配置闭路冷却循环水机； - 10.2 配置无油空气压缩机； - 10.3 消磁器1套； - 10.4 长期使用的消耗品（包括专用工具、碳/银两种导电胶、真空脂、九孔样品台、钉型样品台等）； - 10.5 备用场发射灯丝一根（更换时按需发货）； - 10.6 不间断电源 UPS 1套 (不少于4小时)。 | 1 | 套 |

## 四、合同交货条款（参考）

1.交货时间：合同生效__270__天内乙方完成货物安装调试并交付使用。

2.交货地点：甲方_大学城_校区_分析测试中心_学院指定地点。

## 五、合同验收条款（参考）

1.交付验收标准为：按本合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。

2.验收流程按甲方规章制度执行，由甲方组成验收小组（含乙方人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时甲方可邀请相关的专业人员或机构参与验收。

3.货物安装调试完毕且正常运行后，乙方应向甲方提出书面验收申请，准备并向甲方提交验收文件，本合同项下的全部货物按甲方验收流程验收通过，经甲乙双方签署验收合格证明后，视为验收合格。

4.验收合格后，乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。

## 六、合同保修条款（参考）

所有货物保修期为____3____年，乙方提供免费___3__年上门保修服务和系统维护，乙方不再收取任何费用，保修期自甲乙双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。